Załącznik nr 1a do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

1a. Łóżko szpitalne o regulowanej wysokości – 73 kpl.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżko pielęgnacyjne, sterowane elektryczne | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych o minimalnych wymiarach 40x20mm, pokryta lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V, klasa bezpieczeństwa min. IPX4 | TAK |  |
|  | Wymiary leża min 870 x 2000 mm | TAK |  |
|  | Szerokość zewnętrzna łóżka wraz z zamontowanymi barierkami – 1000mm (+/-80mm) | TAK |  |
|  | Długość zewnętrzna łóżka – 2150mm (+/-100mm) | TAK |  |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe z drewnianych listew sprężynujących, odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości leża, kąta nachylenia wezgłowia oraz kąta nachylenia segmentu uda sterowane pilotem | TAK |  |
|  | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie minimum od 390 mm do 750 mm. | Zakres minimalny- 0 pkt zakres większy od minimalnego- 5 pkt |  |
|  | Elektryczna regulacja pochylenia leża do pozycji anty-Trendelenburga i Trendelenburga min. 10 º | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie min 0 - 70 º | TAK |  |
|  | Elektryczna regulacja segmentu ud w zakresie min 0-42o | TAK |  |
|  | Regulacja segmentu podudzia mechaniczna za pomocą rastomatu w zakresie 0o-22o | TAK |  |
|  | Dwa szczyty wykonane z drewna i płyty laminowanej, które osłaniają siłowniki. | TAK |  |
|  | Barierki boczne drewniane o długości 1985mm +/- 10mm, składane na ramę leża w sposób szybki i łatwy, nie poszerzające łóżka, zabezpieczające pacjenta na całej długości łóżka. Poruszające się w ceowniku półzamkniętym aluminiowym o minimalnych wymiarach15x15mm | TAK |  |
|  | 4 koła z blokadą, o średnicy 100 mm | TAK |  |
|  | Maksymalne obciążenie łóżka nie mniej niż 175 kg | TAK |  |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne oraz promienie UV. | TAK |  |
|  | Pilot z blokadą funkcji | TAK |  |
|  | W co najmniej dwóch narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki | TAK |  |
|  | Rama leża wyposażona w uchwyty zabezpieczająca materac przed przesuwaniem | TAK |  |
|  | Funkcja umożliwiająca łatwy transport i przechowywanie. Dzielona rama leża. Na wyposażeniu pomocniczy element do przechowywania łóżka | TAK |  |
|  | Wysięgnik z uchwytem do ręki montowany w tulejach do ramy leża zaoferowanego łóżka, wysięgnik z możliwością ustawienia co najmniej w dwóch pozycjach do środka leża łóżka – umożliwia pacjentowi swobodne podciąganie się do pozycji siedzącej, wzdłuż ramy leża – ułatwia pacjentowi podniesienie się z łóżka | TAK |  |
|  | Deklaracja CE i Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK (załączyć) |  |

Przed przystąpieniem do realizacji dostawy sprzętu  Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia kolorystyki z Zamawiającym.

* W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK

Oświadczam, że zaoferowane przez nas przedmioty są produkowane seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełniają wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku.

Miejscowość ................................ data ........................

........................................................

pieczątka i podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej