Załącznik nr 1a do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE MINIMALNYCH WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

3a. Materac przeciwodleżynowy – 35 szt.

Producent: (podać) .............................

Model/Typ: (podać) .............................

Rok produkcji: (podać) .............................

Częstotliwość wykonywania przeglądów określona przez producenta: (podać) .............................

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (parametry wymagane) | Parametry graniczne/punktacja | Treść oferty (parametry oferowane)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy | TAK |  |
|  | Materac przeznaczony do profilaktyki min. III stopnia zagrożenia odleżynami włącznie w skali czterostopniowej EPUAP. | TAK |  |
|  | Zbudowany z min. 17 komór poprzecznych wykonanych z elastycznego poliuretanu, komory wypinane na klipsy | TAK |  |
|  | 3 statyczne komory na wysokości głowy | TAK |  |
|  | Wymiary materaca dostosowane do leża łóżka 200x90 cm. | TAK |  |
|  | Wysokość materaca min. 10 cm – max 13 cm | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w pasy mocujące do materaca gąbkowego, zawór reanimacyjny CPR, materac zapewniający mikrowentylację | TAK |  |
|  | Elastyczny pokrowiec z PU (wodoszczelny, paroprzepuszczalny i antypoślizgowy) | TAK |  |
|  | System przeznaczony dla pacjentów o wadze do min. 140 kg włącznie | = 140 kg – 0 pkt. > 140 kg ≥ 150 kg – 10 pkt. > 150 kg ≥ 160 kg – 20 pkt. > 160 kg – 30 pkt. |  |
|  | Zasilanie pompy 230V (+/-10%) | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia wagi pacjenta na pompie / wyświetlana wartość na diodowym wyświetlaczu LED lub na podziałce wokół pokrętła | TAK |  |
|  | Materac współpracujący z pompą o wydajności min. 8 l / min | TAK |  |
|  | Przewód zasilający o dł. min 2m. | TAK |  |
|  | Cykl pracy zmienny co 10-12 min | TAK |  |
|  | Wymagany zakres ciśnienia: 20-60 mmHg | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona we wskaźnik diodowy niskiego ciśnienia | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona we wskaźnik diodowy awarii zasilania | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w system alarmów oraz jego wyłącznik | TAK |  |
|  | Dioda LED włączonego trybu statycznego | TAK |  |

Przed przystąpieniem do realizacji dostawy sprzętu  Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia kolorystyki z Zamawiającym.

* W przypadku parametrów ocenianych należy wstawić wartości zaoferowanych parametrów umożliwiające dokonanie oceny. W pozostałych pozycjach wystarczające będzie potwierdzenie spełnienia parametrów poprzez wpisanie słowa TAK

Oświadczam, że zaoferowane przez nas przedmioty są produkowane seryjnie (nie modyfikowany pod potrzeby przedmiotu zamówienia) i spełniają wszystkie wymagania określone w niniejszym załączniku.

Miejscowość ................................ data ........................

........................................................

pieczątka i podpis wykonawcy

lub osoby upoważnionej